## Slide 1: BCDRを用いた基板の誘電損失と 表面粗さによる電気伝導性の測定
5E 春日研究室 栁原魁人
Notes: 5E 春日研究室の栁原魁人です。
「BCDRを用いた基板の誘電損失と表面粗さによる電気伝導性の測定」について発表します。

## Slide 2: 研究の背景
次世代通信技術は高速・大容量データ送受信が必要
高周波ほど通信容量増大 → 100 GHz帯での通信性能が必須
信号減衰の原因：誘電損失αd + 導体損失αc
従来：誘電損失αdを測定・検討
課題：導体損失αcにおける表面粗さの影響は未検討
Notes: AIや5G/6Gといった次世代通信技術では、膨大なデータを高速で送受信する必要があります。高周波ほど通信容量が大きくなり、より多くの情報を処理できるため、データセンター等のハードウェアでも、100 GHz帯という高い周波数での通信性能が必要になってきました。
しかし周波数が上がるほど、信号減衰という課題が生じます。
信号減衰には2つの原因があります。1つは誘電体基板の誘電損失αd、もう1つは配線の表皮効果による導体損失αcです。減衰定数α = αd + αcで表現されます。
これまで、ガラスエポキシ基板のFR-4や、MEGTRON6を対象として、誘電損失による信号減衰について検討してきました。
しかし、導体損失については、誘電体と銅箔を接続する表面粗さの影響が検討されていません。

## Slide 3: 本研究の目的
目的
表面粗さによる電気伝導性への影響を明らかにする。
やったこと
BCDR法によるMEGTRON6の複素誘電率測定
BCDR法によるMEGTRON6の導電率測定
減衰定数の算出と表面粗さの影響評価
標準銅箔を使用
複素誘電率測定
実基板銅箔を使用
導電率測定
減衰定数算出
Notes: 本研究では、表面粗さの影響を評価するため、BCDR法によりMEGTRON6の複素誘電率と導電率を測定し、減衰定数を算出しました。

## Slide 4: 測定対象の材料
基板名 | メーカ名 | 公称厚 | 用途
L-6504C2 (FR-4) | 東芝ケミカル | 0.3mm | 高耐久性、高熱伝導性、低価格であり、1GHz以下の帯域でよく使われる。
R-5775GH (MEGTRON6) | パナソニック | 0.3mm | 1GHz以上・高速通信向け高性能材料。
【MEGTRON6の特徴】
• 高周波用低損失基板材料
• 高速通信機器に使用
正確な特性評価が必要
Notes: 測定対象はMEGTRON6という低損失基板材料で、高速通信機器に使用されています。高周波通信では、このような高性能基板の特性を正確に評価し、設計に反映させることが重要です。

## Slide 5: BCDR法について
高損失
低損失
【BCDR法の特徴】
• 高周波帯での低損失材料の測定に適している
• 誘電率だけでなく導電率の測定も可能
• MEGTRON6のような低損失基板の評価に有効
Notes: 複素誘電率の測定には様々な手法がありますが、高周波での低損失材料の測定には共振法、特にBCDR法が適しています。BCDR法では誘電率だけでなく、導電率の測定も可能です。

## Slide 6: 測定原理と手順
平衡円板共振器法
銅電極
誘電体
銅箔
同軸励振線
RF信号
RF信号
エッチング処理で銅箔 除去した基板 + 標準銅箔
→ 基板の複素誘電率を測定
実基板の銅箔を残した状態で測定 → ①の誘電率を基準に導電率を算出
VNA
Notes: BCDR法の測定原理と手順について説明します。測定では、測定対象の誘電体基板2枚を用意して、中央に銅板電極を挿入し、上下から銅電極により圧着します。一方の電極からRF信号を入力すると、銅電極と試料間に共振信号が発生します。ベクトル・ネットワーク・アナライザ、VNAを用いて、共振ピークを求めることで、SパラメータのS21を測定します。
測定手順としては、まずエッチング処理で銅箔を取り除いた2枚のMEGTRON6の間に標準銅箔を挿入して、基板の誘電率を測定します。次に、銅箔を残したMEGTRON6を測定し、先ほど得た誘電率の値を基準として、実基板の導電率を算出します。

## Slide 7: Sパラメータの測定結果
共振ピークの周波数と鋭さ（Q値）から
誘電率と損失特性を評価
Notes: ここから実験結果を示します。
Sパラメータの測定結果です。このグラフの山状に盛り上がった部分が共振ピークです。共振ピークの周波数は基板の比誘電率によって決まります。このピークの鋭さに注目してください。この鋭さはQ値という値で表されます。Q値は共振周波数を半値幅で割った値で、基板の損失が小さいほど大きくなります。
得られた結果は、共振ピークが鋭く立っており、ピークの形が崩れていません。このような良好なピークが得られたことは、測定が成功していることを示しています。

## Slide 8: 複素誘電率の測定結果
左：比誘電率（ ）はほぼ一定
右：誘電損失（ ）は周波数とともに増加
Notes: 複素誘電率の測定結果を説明します。
測定したSパラメータから、共振ピークのQ値を用いて誘電損失を計算しました。左側のグラフの比誘電率εr'は、測定周波数域でほぼ一定の値を示しています。これに対し、右側は誘電損失の周波数特性を示しています。ご覧のように、誘電損失は周波数の上昇とともに増加する傾向が見られます。つまり、高周波になるほど、材料内での損失が大きくなります。

## Slide 9: 導電率の測定結果
周波数が高くなるほど実効導電率が低下
→ 表皮深さの減少と表面粗さの影響
Notes: 導電率の測定結果を示します。
このグラフに示す導電率は、表面粗さによる損失を含んだ実効導電率です。ご覧のように、周波数が高くなるほど実効導電率が低下しています。
この原因は、周波数の上昇に伴い表皮深さが浅くなることにあります。周波数が高くなると、電流が導体表面の凹凸、つまり表面粗さの影響を強く受けるようになります。高周波になるほど表面粗さが支配的になり、実効導電率が低下するということです。

## Slide 10: 減衰定数と従来手法の比較
減衰定数の比較結果
・実効導電率使用時は高周波域で増大
・従来モデルとの顕著な差
・今後：FDTD解析で妥当性を検証
Notes: 得られた複素誘電率と導電率を用いて、伝送線路の減衰定数を算出した結果を説明します。
グラフをご覧ください。青い点線が測定データから得た実効導電率を用いた導体損失、ピンクの点線が理想的な導電率を仮定した場合の導体損失です。実効導電率を用いた場合、高周波域で導体損失が顕著に増大することが確認できます。
この結果は、従来手法が高周波領域における導体損失を十分に表現し得ない可能性を示唆しています。つまり、表面粗さを考慮しないモデルでは、実際の損失を過小評価してしまいます。
ただし、本研究で導出した損失量の妥当性については、今後FDTD解析や他手法による比較検証が必要です。

## Slide 11: まとめ
成果
BCDR法によりMEGTRON6の導電率を測定
導電率から減衰定数を計算
高周波で従来モデルとの顕著な乖離を発見
課題：
測定結果の妥当性をFDTD解析で検証が必要
他手法による比較検証が必要
Notes: 本研究では、BCDR法によりMEGTRON6の実効導電率を広帯域で測定し、減衰定数を算出しました。
周波数の上昇に伴い実効導電率が低下することを確認しました。これは表皮深さの減少に伴い、表皮効果と導体表面粗さの影響が支配的になるためです。
この実効導電率を用いて算出した減衰定数は、理想的な導電率を仮定した従来のモデルに比べ、高周波域で顕著に増大することが分かりました。
これらの結果から、従来の単純なモデルでは高周波領域における導体損失を十分に評価できません。今後、FDTD解析などのシミュレーションによる詳細な検証を行う予定です。
ご聴講ありがとうございました。

## Slide 12
銅電極
誘電体
銅箔
プロセス(1)
プロセス(2)

## Slide 13: 平衡形円板共振器の測定原理
平衡円板共振器法
共振周波数𝑓𝑟と信号の共振の鋭さの程度を表すQ値を測定
Q値が高い（ピークが高くて細い）ほど損失が小さい
誘電体 例:FR4
試料 例:標準銅円板
誘電体と試料を
電極で挟む
円板電極
電極に高周波信号を 印加する
Sパラメータを計算
共振周波数，Q値から 誘電率，導電率を算出
a1
b2
b1
a2
Sパラメータは 透過(,)，反射(, ) 特性がある
Notes: BCDR法の測定原理について説明します。 BCDRとは「平衡円板共振器」のことです。 構造はこのようになっています。 この図のように、測定したい基板を円盤電極で挟み込みます。 一方の電極から高周波信号を入力し、基板を透過してきた信号をもう一方の電極で測定します。周波数を変動させ，その際の電力比を周波数ごとに評価します。
この透過特性が、Sパラメータの一つであるS21です。
右下のグラフが、S21の例です。特定の周波数で鋭いピークが現れます。この周波数を「共振周波数」と呼びます。このピークの鋭さを表す指標が「Q値」です。Q値が高い、つまりピークが鋭いほど、その材料の損失が小さいことを意味します。
Q値は導体損失によるものと，誘電損失によるものがあります。
BCDR法では、この共振周波数とQ値を精密に測定することで、材料の誘電率や導電率を算出します。

## Slide 14: Sパラメータ
FR4→損失高，ばらつき多，鋭くないので損失が大きい
MEGTRON→損失低，ばらつき少，鋭いので損失が小さい
Notes: こちらが、実際に測定したS21の透過特性です。左がFR-4、右がMEGTRON6の結果です。 MEGTRON6のピークはFR-4に比べて鋭いことがわかります。
ここからMEGTRON6の方が損失が小さいことがわかります。
また、この赤丸で囲んだ高周波の部分については、ピークの形が崩れており、今回の誘電率の計算から除外しました。

## Slide 15: 誘電損失
FR4→損失高，ばらつき多
MEGTRON→損失低，ばらつき少
FR4：6回 MEGTRON6：４回
Notes: こちらは、Sパラメータの測定結果から算出した基板材料の誘電特性を示すグラフです。 左が比誘電率（ε'r）、右が誘電正接（tanδ）で、青がFR-4、赤がMEGTRON6です。 測定はFR-4で6回、MEGTRON6で4回行い、平均値と、測定のばらつきを示すエラーバーを表示しています。エラーバーが短いほど測定の信頼性や再現性が高いことを意味します。 横軸は周波数です。
今回はこのQcがわかっている試料を使ったので，Qdから誘電正接を算出することができました。
まず、左の比誘電率をご覧ください。これは材料が電場に応答してどれだけ分極しやすいかを示す値で、主に信号の伝搬速度を決定します。値が大きいほど信号は遅くなります。これは直接的なエネルギー損失を示す指標ではありません。 今回の結果では、両材料に大きな差はありませんが、MEGTRON6の方がやや低く、エラーバーも短く、安定した特性を示しています。
次に、右の誘電正接をご覧ください。これは、信号エネルギーが熱として失われる誘電損失の大きさを示す指標です。 結果は、MEGTRON6は全周波数帯でFR-4より低く、低損失かつ高品質な伝送特性を持っています。 FR-4は高い損失値を維持したままほぼ一定ですが、MEGTRON6は非常に低い値を保ちながら、周波数が高くなるとわずかに増加する傾向があります。
エラーバーに注目すると、MEGTRON6はばらつきが小さく、再現性の高い測定結果が得られています。 以上から、MEGTRON6は広い周波数帯域で安定した低損失特性を示す、高周波用途に適した基板材料であることが定量的に確認できました。

## Slide 16
Q16. スライド8の誘電特性のグラフで、FR-4の方がMEGTRON6よりも測定のばらつき（エラーバー）が大きく見えます。これはなぜですか？
A16. 主な理由は、FR-4が高損失材料だからです。
損失が大きいと共振ピークがなだらかになり、ピークの頂点や周波数幅（半値幅）を特定する際の読み取り誤差が大きくなります。また、FR-4はガラスクロスと樹脂の複合材であるため、場所による不均一性がMEGTRON6より大きいことも影響している可能性があります。

## Slide 17: MEGTRON6 基板での測定（セグメントスイープ）
Notes: 次は、帯域を細かく分けて測定したセグメントスイープの結果です。こちらでは、より安定したピークが得られており、再現性のある測定ができていることが分かります。

## Slide 19: 実験手順
標準銅箔で Sパラメータを測定
Sパラメータから Q値を算出
標準銅箔の既知の 導体損失を引く
基板自体の
誘電損失を算出
銅箔を残した基板の Sパラメータを測定
基板自体の
誘電損失を引く
導体損失を求める
試料の用意
標準銅箔（特性既知）
銅箔すべてを化学除去した基板
銅箔を円板状に残した基板
Notes: まず試料を用意します。次に標準銅箔と基板でSパラメータを測定します。そこから標準銅箔の特性から求めた導体損失を引き，基板自体の誘電損失を算出します。
その誘電率を使って導電率を求めます。今回はこのチャートの基盤自体の誘電損失を算出するところまで行いました。

## Slide 20: FR-4での共振ピーク
70GHz以上で共振ピークが崩れ始める
Notes: これはFR-4基板で、VNAで観測された透過特性（S21）のグラフです。
ご覧の通り、70GHz以下の周波数帯では、共振ピークが崩れず確認できています。
しかし、スライドの赤丸で囲んだ70GHzを超える高周波領域になると、ピークの形状が崩れます。
そのため，70GHz以上の共振ピークから計算した誘電率，誘電正接は今回の結果からは除外します。

## Slide 21: MEGTRON6 基板での測定（フルバンドスイープ）
Notes: MEGTRON6基板を用いたSパラメータ測定の結果です。
80GHz帯でも共振ピークがある程度確認できており、FR-4では困難だった高周波領域でも測定が可能になっています。
しかし80 GHz より上の共振ピークが崩れているので，ここから計算した誘電率，誘電正接は今回の結果からは除外します。

## Slide 22: 誘電率
Notes: こちらはVNAで測定したデータから誘電率を求めたものです。そして，それを複数回行ったものの平均を求めて，そのばらつきを併記したものです，
FR4のほうがばらつきが大きく，誘電率も高くなりました。

## Slide 23: 誘電正接
Notes: こちらは同じように誘電正接の結果をまとめたものです。
こちらもメグトロン基板のほうが損失が低く，ばらつきも少ないです。
今回の結果は先行研究で求めているデータとある程度おなじになったので実測はうまくいったと言えます。

## Slide 24: 試料作製手順
円板状（または角を切り落とした八角形）の銅箔付き誘電体を3枚用意する
1枚は中心にΦ15mmのシールを貼り、銅箔円板を残してエッチングする（銅箔保護）
残り2枚は銅箔を除去するようにエッチングする（銅箔なし）
50mm
15ｍｍ
エッチング
15ｍｍ
銅箔
誘電体

## Slide 25: エッチングの要点（安全）
温度管理：約40〜42°Cで行うと安定します。
換気とPPE：換気、耐薬品手袋、ゴーグル、ラボコートを必ず着用。
廃液処理：下水に流さず、所属機関の手順で処分。
作業台や床の保護：新聞紙やビニールシートを敷き、薬品で周囲を汚さないようにする。

## Slide 26: 研究背景
これからの社会を支えるのは高周波技術。
データセンター内では、とても高い周波数での通信が必要になる。
ハードウェア（基板・ケーブル・コネクタ）には 100GHz までの通信性能が求められる。
高周波信号では、基板の材料特性が通信品質・損失に大きく影響。
プリント基板では 表皮効果 や 誘電体損 による損失が発生。
誘電損失
導体損失
減衰定数
Notes: スマートフォンやAI、自動運転などを支えるのは、高速で大量のデータを扱う「高周波技術」です。 特にデータセンターでは、100GHz級の通信が求められます。 このような高周波では、信号が通る基板の材料特性が通信品質に大きく影響します。
信号が基板を通るときには「損失」が発生します。主な損失は次の3つです：
誘電損失：絶縁体で熱に変わる損失（周波数が高いほど増加）
導電損失：銅配線で抵抗による損失（表皮効果で急増）
放射損失：信号が電波として漏れる損失
特に高周波では、誘電損失と導電損失の両方が深刻化します。 導電損失は「表皮効果」により、電流が導体の表面に集中し、流れる道が狭くなることで抵抗が増えます。

## Slide 27: 導電率の測定
試料の準備: 測定したい誘電体シート（例: PTFE）を準備します。
標準電極で挟む: 2枚の標準銅電極（Standard Cu Disk）で誘電体シートを挟み、共振器を構成します。
測定: VNAを使い、共振周波数（）とQ値を測定します。
算出: 測定結果から、ソフトウェアが複素誘電率（比誘電率 と誘電正接 ）を計算します。
Vector Network Analyzer
Keysight N5222b+N5292A
同軸ケーブル
平衡形円板共振器
Balanced type Circular Disk Resonator : BCDR
50mm
15ｍｍ
エッチング
15ｍｍ
銅箔
誘電体

## Slide 28: 導電率の測定
試料の準備: 測定したい誘電体シート（例: PTFE）を準備します。
標準電極で挟む: 2枚の標準銅電極（Standard Cu Disk）で誘電体シートを挟み、共振器を構成します。
測定: VNAを使い、共振周波数（）とQ値を測定します。
算出: 測定結果から、ソフトウェアが複素誘電率（比誘電率 と誘電正接 ）を計算します。
Vector Network Analyzer
Keysight N5222b+N5292A
同軸ケーブル
50mm
15ｍｍ
エッチング
15ｍｍ
銅箔
誘電体
銅電極
誘電体
銅箔
プロセス1
プロセス2

## Slide 29
銅電極
誘電体
銅箔
プロセス1
プロセス2

## Slide 31
研究背景
研究の目的・やったこと
平衡型円板共振器法
測定結果
まとめ
Notes: この流れで発表していきます。

## Slide 32: 今までやったこと
試料の作成：ハサミで円板状に切り出し
銅箔のエッチング：円板状に銅箔を残す加工を実施
FR-4基板の複素誘電率を測定（BCDR法）
FR-4基板の導電率を測定／推定
MEGTRON6基盤の測定
平衡型円板共振器法による導体損と表皮効果の評価
20GHz 超（高周波における）プリント基板の導電率測定と導体損についての検討
円板共振器法による導体損についての検討
Notes: この目的を達成するために、これまでに行ってきたことです。 まず、測定に使用する試料を作成しました。一般的な基板材料であるFR-4基板を円板状に切り出し、次にエッチングという化学処理を行い、中心に円形の銅箔が残るような加工を施しました。 そして、この試料を用いて、BCDR法により、まず基板自体の電気的特性である『複素誘電率』を測定しました。その後、銅箔付きの基板と比較することで、銅箔の導電率の測定・推定を試みました。